## Mode d'emploi
Mode d'emploi | Langue | 1
Avant d'utiliser ce classeur, en faire une copie.
Ces feuilles de calcul sont libres d'emploi, pour aider à mettre en œuvre la méthode du profil d'exactitude.
Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sans garantie.
L'auteur décline toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou en cas d'un usage inapproprié.
Afin d'améliorer ce programme, merci de signaler toute erreur à max.feinberg@orange.fr en indiquant le nom de la feuille, la cellule erronée et la nouvelle formule.
Procédure
1) Remplir chaque feuille Niveau (noté de A à G) avec les données obtenues par prédiction inverse.
Pour cela utiliser les cases dont le fond est blanc, elles ne sont pas protégées. Si elles contiennent déjà des données, les effacer au préalable.
Respecter la disposition Jour/Répétition prévue des données.
Le plan d'expérience est limité à 7 niveaux, 20 séries/niveau et 5 répétitions/ série
2) Pour chaque niveau, saisir la valeur de référence dans la case "Valeur de référence"
4) Dans la feuille "Bilan", saisir une valeur pour la proportion bêta et pour la limite d'acceptabilité.
Ces valeurs peuvent être modifiées de façon interactive.
5) Lorsque la méthode d'analyse présente un biais qu'il faut corriger, il faut créer un autre classeur dit "corrigé" et remplir les feuilles Niveau avec les valeurs corrigées du biais de mesure avec la correction appropriée.
6) Les feuilles "expression résultat mesure" et "discrimination et effectif mini" ne sont à utiliser que si la méthode d'analyse ne présente pas de biais ou si les feuilles Niveau sont remplies avec des valeurs corrigées du biais.
Cet outil de calcul suit la norme : NF V03-110 "Protocole de caractérisation en vue de la validation d'une méthode d'analyse quantitative par construction du profil d'exactitude"
Pour obtenir la norme contacter:
qualite-m3@inrae.fr

## Bilan
| Profil d'exactitude | [9 empty] | 1
48 | Probabilité tolérance (bêta) | 80%
| Entrer la limite d'acceptabilité en % | 30%
1 | Niveau | A | B | C | D | E | F | G
2 | Valeur de référence | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 21.6
37 | Moyenne niveau | 2 | 3.975 | 5.925 | 8.225 | 9.975 | 11.975 | 22.025
38 | Écart-type de répétabilité (sr) | 0.35355 | 0.33541 | 0.45 | 0.60208 | 0.65 | 0.71589 | 1.0404
40 | Écart-type de fidélité (sFI) | 0.35355 | 0.33541 | 0.45 | 0.60208 | 0.65 | 0.71589 | 1.0404
47 | Nombre de degrés liberté | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667
51 | Facteur de couverture (ktol) | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204 | 1.7204
52 | Écart-type du IT (sIT) | 0.39528 | 0.375 | 0.50312 | 0.67315 | 0.72672 | 0.80039 | 1.1632
53 | Valeur basse intervalle tolérance | 1.32 | 3.3299 | 5.0595 | 7.0669 | 8.7248 | 10.598 | 20.0238
54 | Valeur haute intervalle tolérance | 2.68 | 4.6201 | 6.7905 | 9.3831 | 11.2252 | 13.352 | 24.0262
42 | Biais relatif (%) | 25% | 10.42% | 5.804% | 0.082237 | 0.039062 | 0.032328 | 0.019676
Exactitude (%)
| Valeur de référence | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 21.6 |  | Graphique du profil d'exactitude : sélectionner les cellules bleues non vides
| Taux de recouvrement (%) | 125% | 110.4% | 105.8% | 108.2% | 103.9% | 103.2% | 102%
| Limite basse tolérance (%) | 82.5% | 92.5% | 90.35% | 92.99% | 90.88% | 91.36% | 92.7%
| Limite haute tolérance (%) | 167.5% | 128.3% | 121.3% | 123.5% | 116.9% | 115.1% | 111.2%
| Limite d'acceptabilité basse | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
| Limite d'acceptabilité haute | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130%
Incertitude
| Valeur de référence | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 21.6 |  | Graphique du profil d'incertitude : sélectionner les cellules vertes non vides
56 | Incertitude-type composée | 0.39528 | 0.375 | 0.50312 | 0.67315 | 0.72672 | 0.80039 | 1.1632
57 | Incertitude étendue | 0.79057 | 0.75 | 1.0062 | 1.3463 | 1.4534 | 1.6008 | 2.3265
58 | Incertitude relative (%) | 49.41% | 20.83% | 17.97% | 17.71% | 15.14% | 13.8% | 10.77%
59 | Limite basse incertitude relative (%) | 50.59% | 79.17% | 82.03% | 82.29% | 84.86% | 86.2% | 89.23%
60 | Limite haute incertitude relative (%) | 149.4% | 120.8% | 118% | 117.7% | 115.1% | 113.8% | 110.8%
Coefficients de la fonction d'incertitude élargie relative
| Puissance | -0.54767
| Constante | 0.52275
| Entrez une concentration | 15
| Incertitude relative élargie | 11.86% | 13.2206 | 16.7794
|  | -0.30618 | -0.68124 | -0.74549 | -0.75167 | -0.81987 | -0.86013 | -0.96775
|  | 0.20412 | 0.5563 | 0.74819 | 0.88081 | 0.98227 | 1.0645 | 1.3345
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Valeur de référence | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 21.6
| Taux de recouvrement (%) | 125% | 110.4% | 105.8% | 108.2% | 103.9% | 103.2% | 102% | #N/A
| Limite basse tolérance (%) | 82.5% | 92.5% | 90.35% | 92.99% | 90.88% | 91.36% | 92.7% | #N/A
| Limite haute tolérance (%) | 167.5% | 128.3% | 121.3% | 123.5% | 116.9% | 115.1% | 111.2% | #N/A
| Limite d'acceptabilité basse | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | #N/A
| Limite d'acceptabilité haute | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | 130% | #N/A
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Valeur de référence | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 21.6 | #N/A
| Incertitude-type composée | 0.39528 | 0.375 | 0.50312 | 0.67315 | 0.72672 | 0.80039 | 1.1632 | #N/A
| Incertitude étendue | 0.79057 | 0.75 | 1.0062 | 1.3463 | 1.4534 | 1.6008 | 2.3265 | #N/A
| Incertitude relative (%) | 49.41% | 20.83% | 17.97% | 17.71% | 15.14% | 13.8% | 10.77% | #N/A
| Limite basse incertitude relative (%) | 50.59% | 79.17% | 82.03% | 82.29% | 84.86% | 86.2% | 89.23% | #N/A
| Limite haute incertitude relative (%) | 149.4% | 120.8% | 118% | 117.7% | 115.1% | 113.8% | 110.8% | #N/A
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Valeur de référence | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 21.6 | #N/A
| Moyenne niveau | 2 | 3.975 | 5.925 | 8.225 | 9.975 | 11.975 | 22.025 | #N/A

## A
Niveau | [7 empty] | 1
Valeur de référence | 1.6
| Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Rep 6 | nk | SCEk | xbark
Série (Jour) 01 | 1.6 Rep 1: 2.1; 1.6 Rep 2: 2 | 2 | 0.005 | 2.05
Série (Jour) 02 | 1.6 Rep 1: 1.6; 1.6 Rep 2: 2.3 | 2 | 0.245 | 1.95
Série (Jour) 03 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 04 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 05 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 06 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 07 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 08 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 09 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 10 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 11 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 12 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 13 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 14 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 15 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 16 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 17 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 18 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 19 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 20 | [6 empty] | 0
Résultats généraux
Nombre de séries (I) | 1.6 Rep 1: 2
Nombre de mesures (IJ) | 1.6 Rep 1: 4
Nombre de répétitions (J) | 1.6 Rep 1: 2
SCE résiduelle | 1.6 Rep 1: 0.25
SCE totale | 1.6 Rep 1: 0.26
SCE inter-séries | 1.6 Rep 1: 0.01
Valeur intermédiaire de s²L | 1.6 Rep 1: -0.0575
Variance de répétabilité (s²r) | 1.6 Rep 1: 0.125
Variance inter-séries (s²L) | 1.6 Rep 1: 0
Variance de fidélité (s²FI) | 1.6 Rep 1: 0.125
Fidélité | bar: 1.6 Rep 1
Moyenne niveau | 1.6 Rep 1: 2
Écart-type de répétabilité (sr) | 1.6 Rep 1: 0.35355
Écart-type inter-séries (sL) | 1.6 Rep 1: 0
Écart-type de fidélité (sFI) | 1.6 Rep 1: 0.35355
Justesse | bar: 1.6 Rep 1
Biais relatif (%) | 1.6 Rep 1: 25%
Intervalle de tolérance (IT) | bar: 1.6 Rep 1
Rapport des variances (R) | 1.6 Rep 1: 0
Coefficient B² | bar: 1.6 Rep 1
Nombre de mesures corrigé (Ne) | 1.6 Rep 1: 1.118
Nombre de degrés liberté | 1.6 Rep 1: 2.6667
Probabilité tolérance (bêta) | 1.6 Rep 1: 80%
t Student bas | 1.6 Rep 1: 1.8856
t Student haut | 1.6 Rep 1: 1.6377
Facteur de couverture (ktol) | 1.6 Rep 1: 1.7204
Écart-type du IT (sIT) | 1.6 Rep 1: 0.39528
Valeur basse intervalle tolérance | 1.6 Rep 1: 1.32
Valeur haute intervalle tolérance | 1.6 Rep 1: 2.68
Incertitude | bar: 1.6 Rep 1
Incertitude-type composée | 1.6 Rep 1: 0.39528
Incertitude étendue | 1.6 Rep 1: 0.79057
Incertitude relative (%) | 1.6 Rep 1: 49.41%
Limite basse incertitude relative (%) | 1.6 Rep 1: 50.59%
Limite haute incertitude relative (%) | 1.6 Rep 1: 149.4%

## B
Niveau | B
Valeur de référence | 3.6
| Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Rep 6 | nk | SCEk | xbark
Série (Jour) 01 | 3.6 Rep 1: 3.9; 3.6 Rep 2: 4.2 | 2 | 0.045 | 4.05
Série (Jour) 02 | 3.6 Rep 1: 3.6; 3.6 Rep 2: 4.2 | 2 | 0.18 | 3.9
Série (Jour) 03 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 04 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 05 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 06 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 07 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 08 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 09 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 10 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 11 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 12 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 13 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 14 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 15 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 16 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 17 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 18 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 19 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 20 | [6 empty] | 0
Nombre de séries (I) | 3.6 Rep 1: 2
Nombre de mesures (IJ) | 3.6 Rep 1: 4
Nombre de répétitions (J) | 3.6 Rep 1: 2
SCE résiduelle | 3.6 Rep 1: 0.225
SCE totale | 3.6 Rep 1: 0.2475
SCE inter-séries | 3.6 Rep 1: 0.0225
Valeur intermédiaire de s²L | 3.6 Rep 1: -0.045
Variance de répétabilité (s²r) | 3.6 Rep 1: 0.1125
Variance inter-séries (s²L) | 3.6 Rep 1: 0
Variance de fidélité (s²FI) | 3.6 Rep 1: 0.1125
Fidélité | bar: 3.6 Rep 1
Moyenne niveau | 3.6 Rep 1: 3.975
Écart-type de répétabilité (sr) | 3.6 Rep 1: 0.33541
Écart-type inter-séries (sL) | 3.6 Rep 1: 0
Écart-type de fidélité (sFI) | 3.6 Rep 1: 0.33541
Justesse | bar: 3.6 Rep 1
Biais relatif (%) | 3.6 Rep 1: 10.42%
Intervalle de tolérance (IT) | bar: 3.6 Rep 1
Rapport des variances (R) | 3.6 Rep 1: 0
Coefficient B² | bar: 3.6 Rep 1
Nombre de mesures corrigé (Ne) | 3.6 Rep 1: 1.118
Nombre de degrés liberté | 3.6 Rep 1: 2.6667
Probabilité tolérance (bêta) | 3.6 Rep 1: 80%
t Student bas | 3.6 Rep 1: 1.8856
t Student haut | 3.6 Rep 1: 1.6377
Facteur de couverture (ktol) | 3.6 Rep 1: 1.7204
Écart-type du IT (sIT) | 3.6 Rep 1: 0.375
Valeur basse intervalle tolérance | 3.6 Rep 1: 3.3299
Valeur haute intervalle tolérance | 3.6 Rep 1: 4.6201
Incertitude | bar: 3.6 Rep 1
Incertitude-type composée | 3.6 Rep 1: 0.375
Incertitude étendue | 3.6 Rep 1: 0.75
Incertitude relative (%) | 3.6 Rep 1: 20.83%
Limite basse incertitude relative (%) | 3.6 Rep 1: 79.17%
Limite haute incertitude relative (%) | 3.6 Rep 1: 120.8%

## C
Niveau | C
Valeur de référence | 5.6
| Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Rep 6 | nk | SCEk | xbark
Série (Jour) 01 | 5.6 Rep 1: 6; 5.6 Rep 2: 6 | 2 | 0 | 6
Série (Jour) 02 | 5.6 Rep 1: 5.4; 5.6 Rep 2: 6.3 | 2 | 0.405 | 5.85
Série (Jour) 03 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 04 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 05 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 06 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 07 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 08 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 09 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 10 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 11 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 12 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 13 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 14 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 15 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 16 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 17 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 18 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 19 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 20 | [6 empty] | 0
Nombre de séries (I) | 5.6 Rep 1: 2
Nombre de mesures (IJ) | 5.6 Rep 1: 4
Nombre de répétitions (J) | 5.6 Rep 1: 2
SCE résiduelle | 5.6 Rep 1: 0.405
SCE totale | 5.6 Rep 1: 0.4275
SCE inter-séries | 5.6 Rep 1: 0.0225
Valeur intermédiaire de s²L | 5.6 Rep 1: -0.09
Variance de répétabilité (s²r) | 5.6 Rep 1: 0.2025
Variance inter-séries (s²L) | 5.6 Rep 1: 0
Variance de fidélité (s²FI) | 5.6 Rep 1: 0.2025
Fidélité | bar: 5.6 Rep 1
Moyenne niveau | 5.6 Rep 1: 5.925
Écart-type de répétabilité (sr) | 5.6 Rep 1: 0.45
Écart-type inter-séries (sL) | 5.6 Rep 1: 0
Écart-type de fidélité (sFI) | 5.6 Rep 1: 0.45
Justesse | bar: 5.6 Rep 1
Biais relatif (%) | 5.6 Rep 1: 5.804%
Intervalle de tolérance (IT) | bar: 5.6 Rep 1
Rapport des variances (R) | 5.6 Rep 1: 0
Coefficient B² | bar: 5.6 Rep 1
Nombre de mesures corrigé (Ne) | 5.6 Rep 1: 1.118
Nombre de degrés liberté | 5.6 Rep 1: 2.6667
Probabilité tolérance (bêta) | 5.6 Rep 1: 80%
t Student bas | 5.6 Rep 1: 1.8856
t Student haut | 5.6 Rep 1: 1.6377
Facteur de couverture (ktol) | 5.6 Rep 1: 1.7204
Écart-type du IT (sIT) | 5.6 Rep 1: 0.50312
Valeur basse intervalle tolérance | 5.6 Rep 1: 5.0595
Valeur haute intervalle tolérance | 5.6 Rep 1: 6.7905
Incertitude | bar: 5.6 Rep 1
Incertitude-type composée | 5.6 Rep 1: 0.50312
Incertitude étendue | 5.6 Rep 1: 1.0062
Incertitude relative (%) | 5.6 Rep 1: 17.97%
Limite basse incertitude relative (%) | 5.6 Rep 1: 82.03%
Limite haute incertitude relative (%) | 5.6 Rep 1: 118%

## D
Niveau | D
Valeur de référence | 7.6
| Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Rep 6 | nk | SCEk | xbark
Série (Jour) 01 | 7.6 Rep 1: 8.1; 7.6 Rep 2: 8 | 2 | 0.005 | 8.05
Série (Jour) 02 | 7.6 Rep 1: 7.8; 7.6 Rep 2: 9 | 2 | 0.72 | 8.4
Série (Jour) 03 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 04 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 05 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 06 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 07 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 08 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 09 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 10 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 11 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 12 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 13 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 14 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 15 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 16 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 17 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 18 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 19 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 20 | [6 empty] | 0
Nombre de séries (I) | 7.6 Rep 1: 2
Nombre de mesures (IJ) | 7.6 Rep 1: 4
Nombre de répétitions (J) | 7.6 Rep 1: 2
SCE résiduelle | 7.6 Rep 1: 0.725
SCE totale | 7.6 Rep 1: 0.8475
SCE inter-séries | 7.6 Rep 1: 0.1225
Valeur intermédiaire de s²L | 7.6 Rep 1: -0.12
Variance de répétabilité (s²r) | 7.6 Rep 1: 0.3625
Variance inter-séries (s²L) | 7.6 Rep 1: 0
Variance de fidélité (s²FI) | 7.6 Rep 1: 0.3625
Fidélité | bar: 7.6 Rep 1
Moyenne niveau | 7.6 Rep 1: 8.225
Écart-type de répétabilité (sr) | 7.6 Rep 1: 0.60208
Écart-type inter-séries (sL) | 7.6 Rep 1: 0
Écart-type de fidélité (sFI) | 7.6 Rep 1: 0.60208
Justesse | bar: 7.6 Rep 1
Biais relatif (%) | 7.6 Rep 1: 8.224%
Intervalle de tolérance (IT) | bar: 7.6 Rep 1
Rapport des variances (R) | 7.6 Rep 1: 0
Coefficient B² | bar: 7.6 Rep 1
Nombre de mesures corrigé (Ne) | 7.6 Rep 1: 1.118
Nombre de degrés liberté | 7.6 Rep 1: 2.6667
Probabilité tolérance (bêta) | 7.6 Rep 1: 80%
t Student bas | 7.6 Rep 1: 1.8856
t Student haut | 7.6 Rep 1: 1.6377
Facteur de couverture (ktol) | 7.6 Rep 1: 1.7204
Écart-type du IT (sIT) | 7.6 Rep 1: 0.67315
Valeur basse intervalle tolérance | 7.6 Rep 1: 7.0669
Valeur haute intervalle tolérance | 7.6 Rep 1: 9.3831
Incertitude | bar: 7.6 Rep 1
Incertitude-type composée | 7.6 Rep 1: 0.67315
Incertitude étendue | 7.6 Rep 1: 1.3463
Incertitude relative (%) | 7.6 Rep 1: 17.71%
Limite basse incertitude relative (%) | 7.6 Rep 1: 82.29%
Limite haute incertitude relative (%) | 7.6 Rep 1: 117.7%

## E
Niveau | E
Valeur de référence | 9.6
| Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Rep 6 | nk | SCEk | xbark
Série (Jour) 01 | 9.6 Rep 1: 10.2; 9.6 Rep 2: 9.7 | 2 | 0.125 | 9.95
Série (Jour) 02 | 9.6 Rep 1: 9.4; 9.6 Rep 2: 10.6 | 2 | 0.72 | 10
Série (Jour) 03 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 04 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 05 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 06 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 07 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 08 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 09 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 10 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 11 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 12 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 13 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 14 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 15 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 16 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 17 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 18 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 19 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 20 | [6 empty] | 0
Nombre de séries (I) | 9.6 Rep 1: 2
Nombre de mesures (IJ) | 9.6 Rep 1: 4
Nombre de répétitions (J) | 9.6 Rep 1: 2
SCE résiduelle | 9.6 Rep 1: 0.845
SCE totale | 9.6 Rep 1: 0.8475
SCE inter-séries | 9.6 Rep 1: 0.0025
Valeur intermédiaire de s²L | 9.6 Rep 1: -0.21
Variance de répétabilité (s²r) | 9.6 Rep 1: 0.4225
Variance inter-séries (s²L) | 9.6 Rep 1: 0
Variance de fidélité (s²FI) | 9.6 Rep 1: 0.4225
Fidélité | bar: 9.6 Rep 1
Moyenne niveau | 9.6 Rep 1: 9.975
Écart-type de répétabilité (sr) | 9.6 Rep 1: 0.65
Écart-type inter-séries (sL) | 9.6 Rep 1: 0
Écart-type de fidélité (sFI) | 9.6 Rep 1: 0.65
Justesse | bar: 9.6 Rep 1
Biais relatif (%) | 9.6 Rep 1: 3.906%
Intervalle de tolérance (IT) | bar: 9.6 Rep 1
Rapport des variances (R) | 9.6 Rep 1: 0
Coefficient B² | bar: 9.6 Rep 1
Nombre de mesures corrigé (Ne) | 9.6 Rep 1: 1.118
Nombre de degrés liberté | 9.6 Rep 1: 2.6667
Probabilité tolérance (bêta) | 9.6 Rep 1: 80%
t Student bas | 9.6 Rep 1: 1.8856
t Student haut | 9.6 Rep 1: 1.6377
Facteur de couverture (ktol) | 9.6 Rep 1: 1.7204
Écart-type du IT (sIT) | 9.6 Rep 1: 0.72672
Valeur basse intervalle tolérance | 9.6 Rep 1: 8.7248
Valeur haute intervalle tolérance | 9.6 Rep 1: 11.2252
Incertitude | bar: 9.6 Rep 1
Incertitude-type composée | 9.6 Rep 1: 0.72672
Incertitude étendue | 9.6 Rep 1: 1.4534
Incertitude relative (%) | 9.6 Rep 1: 15.14%
Limite basse incertitude relative (%) | 9.6 Rep 1: 84.86%
Limite haute incertitude relative (%) | 9.6 Rep 1: 115.1%

## F
Niveau | F
Valeur de référence | 11.6
| Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Rep 6 | nk | SCEk | xbark
Série (Jour) 01 | 11.6 Rep 1: 11.3; 11.6 Rep 2: 12.6 | 2 | 0.845 | 11.95
Série (Jour) 02 | 11.6 Rep 1: 11.7; 11.6 Rep 2: 12.3 | 2 | 0.18 | 12
Série (Jour) 03 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 04 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 05 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 06 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 07 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 08 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 09 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 10 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 11 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 12 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 13 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 14 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 15 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 16 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 17 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 18 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 19 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 20 | [6 empty] | 0
Nombre de séries (I) | 11.6 Rep 1: 2
Nombre de mesures (IJ) | 11.6 Rep 1: 4
Nombre de répétitions (J) | 11.6 Rep 1: 2
SCE résiduelle | 11.6 Rep 1: 1.025
SCE totale | 11.6 Rep 1: 1.0275
SCE inter-séries | 11.6 Rep 1: 0.0025
Valeur intermédiaire de s²L | 11.6 Rep 1: -0.255
Variance de répétabilité (s²r) | 11.6 Rep 1: 0.5125
Variance inter-séries (s²L) | 11.6 Rep 1: 0
Variance de fidélité (s²FI) | 11.6 Rep 1: 0.5125
Fidélité | bar: 11.6 Rep 1
Moyenne niveau | 11.6 Rep 1: 11.975
Écart-type de répétabilité (sr) | 11.6 Rep 1: 0.71589
Écart-type inter-séries (sL) | 11.6 Rep 1: 0
Écart-type de fidélité (sFI) | 11.6 Rep 1: 0.71589
Justesse | bar: 11.6 Rep 1
Biais relatif (%) | 11.6 Rep 1: 3.233%
Intervalle de tolérance (IT) | bar: 11.6 Rep 1
Rapport des variances (R) | 11.6 Rep 1: 0
Coefficient B² | bar: 11.6 Rep 1
Nombre de mesures corrigé (Ne) | 11.6 Rep 1: 1.118
Nombre de degrés liberté | 11.6 Rep 1: 2.6667
Probabilité tolérance (bêta) | 11.6 Rep 1: 80%
t Student bas | 11.6 Rep 1: 1.8856
t Student haut | 11.6 Rep 1: 1.6377
Facteur de couverture (ktol) | 11.6 Rep 1: 1.7204
Écart-type du IT (sIT) | 11.6 Rep 1: 0.80039
Valeur basse intervalle tolérance | 11.6 Rep 1: 10.598
Valeur haute intervalle tolérance | 11.6 Rep 1: 13.352
Incertitude | bar: 11.6 Rep 1
Incertitude-type composée | 11.6 Rep 1: 0.80039
Incertitude étendue | 11.6 Rep 1: 1.6008
Incertitude relative (%) | 11.6 Rep 1: 13.8%
Limite basse incertitude relative (%) | 11.6 Rep 1: 86.2%
Limite haute incertitude relative (%) | 11.6 Rep 1: 113.8%

## G
Niveau | G
Valeur de référence | 21.6
| Rep 1 | Rep 2 | Rep 3 | Rep 4 | Rep 5 | Rep 6 | nk | SCEk | xbark
Série (Jour) 01 | 21.6 Rep 1: 21.2; 21.6 Rep 2: 22.9 | 2 | 1.445 | 22.05
Série (Jour) 02 | 21.6 Rep 1: 21.4; 21.6 Rep 2: 22.6 | 2 | 0.72 | 22
Série (Jour) 03 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 04 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 05 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 06 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 07 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 08 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 09 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 10 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 11 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 12 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 13 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 14 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 15 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 16 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 17 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 18 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 19 | [6 empty] | 0
Série (Jour) 20 | [6 empty] | 0
Nombre de séries (I) | 21.6 Rep 1: 2
Nombre de mesures (IJ) | 21.6 Rep 1: 4
Nombre de répétitions (J) | 21.6 Rep 1: 2
SCE résiduelle | 21.6 Rep 1: 2.165
SCE totale | 21.6 Rep 1: 2.1675
SCE inter-séries | 21.6 Rep 1: 0.0025
Valeur intermédiaire de s²L | 21.6 Rep 1: -0.54
Variance de répétabilité (s²r) | 21.6 Rep 1: 1.0825
Variance inter-séries (s²L) | 21.6 Rep 1: 0
Variance de fidélité (s²FI) | 21.6 Rep 1: 1.0825
Fidélité | bar: 21.6 Rep 1
Moyenne niveau | 21.6 Rep 1: 22.025
Écart-type de répétabilité (sr) | 21.6 Rep 1: 1.0404
Écart-type inter-séries (sL) | 21.6 Rep 1: 0
Écart-type de fidélité (sFI) | 21.6 Rep 1: 1.0404
Justesse | bar: 21.6 Rep 1
Biais relatif (%) | 21.6 Rep 1: 1.968%
Intervalle de tolérance (IT) | bar: 21.6 Rep 1
Rapport des variances (R) | 21.6 Rep 1: 0
Coefficient B² | bar: 21.6 Rep 1
Nombre de mesures corrigé (Ne) | 21.6 Rep 1: 1.118
Nombre de degrés liberté | 21.6 Rep 1: 2.6667
Probabilité tolérance (bêta) | 21.6 Rep 1: 80%
t Student bas | 21.6 Rep 1: 1.8856
t Student haut | 21.6 Rep 1: 1.6377
Facteur de couverture (ktol) | 21.6 Rep 1: 1.7204
Écart-type du IT (sIT) | 21.6 Rep 1: 1.1632
Valeur basse intervalle tolérance | 21.6 Rep 1: 20.0238
Valeur haute intervalle tolérance | 21.6 Rep 1: 24.0262
Incertitude | bar: 21.6 Rep 1
Incertitude-type composée | 21.6 Rep 1: 1.1632
Incertitude étendue | 21.6 Rep 1: 2.3265
Incertitude relative (%) | 21.6 Rep 1: 10.77%
Limite basse incertitude relative (%) | 21.6 Rep 1: 89.23%
Limite haute incertitude relative (%) | 21.6 Rep 1: 110.8%

## Choix correction biais
Correction d'un biais de mesure (4 étapes).
1-Définir si une correction est nécessaire (utiliser le guide ci-dessous)
La correction ou la non correction d'un biais de mesure, est déduite de l'observation du profil d'exactitude complétée de l'observation de la "fonction du biais de mesure".
2-Définir la correction à appliquer (utiliser le guide ci-dessous)
Lorsqu'il est nécessaire de corriger un biais de mesure, les valeurs de correction proviennent de la fonction y=ax+b du biais de mesure. (a = composante propotionnelle, b = composante constante).
Trois situations de correction peuvent être rencontrées; 1-corriger uniquement de la valeur a; 2-corriger uniquement de la valeur b; 3-corriger de la valeur a et de la valeur b.
3-Corriger les données de validation pour tracer un nouveau profil d'exactitude dit "corrigé" (créer un nouveau classeur)
4-Exprimer les futurs résultats de mesure
Corriger les futures valeurs mesurées du biais de mesure et les communiquer en qualité de valeurs corrigées complétées de la valeur du biais de mesure (cf. feuille "expression résultat mesure").
Associer l'incertitude de mesure aux valeurs mesurées corrigées estiméeà partir de la modélisation de l'incertitude de mesure du profil d'exactitude "corrigé"
Guide du choix de la correction à appliquer ou non:
| Profil d'exactitude |  | Observation profil exactitude | Fonction biais de mesure | Observation fonction biais de mesure | Correction à appliquer
Méthode d'analyse sans biais |  |  | Les valeurs moyennes (points jaunes) des niveaux sont toutes proches de 100%. La méthode d'analyse peut cependant ne pas être valide (limites de tolérance hors des limites d'acceptabilité, dû a une trop grande dispersion des valeurs) |  | Les moyennes des niveaux (y) sont égales aux valeurs de référence correspondantes (x). Il peut être relevé une valeur (a) et/ou une valeur (b) négligeables, qui ne nécessitent pas d'être corrigées. | Aucune
1-Méthode d'analyse avec un biais proportionnel (a). |  |  | Les valeurs moyennes (points jaunes) sont parallèles à la valeur cible 100%. Le décalage observé peut être négatif ou positif. La méthode d'analyse peut également être valide, le choix de corriger revient au responsable de la méthode et/ou au commanditaire. |  | La pente du modèle de la méthode d'analyses est différente de celle d'une méthode sans biais. Elle peut être plus faible ou plus forte. Il peut être observé une valeur (b) négligeable. | Diviser toutes les valeurs mesurées par la valeur de la composante proportionnelle (a). Dans l'exemple, diviser les valeurs mesurées par 0.6.
2-Méthode d'analyse avec un biais constant (b). |  |  | Il est observé un décalage important (positif ou négatif) des valeurs moyennes (points jaunes) pour les plus faibles niveaux. La méthode d'analyse peut ne pas être valide à ces niveaux. Pour les moyennes des valeurs fortes il peut être observé un léger décalage, qui est négligeable. |  | Les pentes de la méthode d'analyse et d'une méthode sans biais sont identiques. les deux droites sont décalées et parallèles. Le décalage peut-être positif comme dans l'exemple, ou négatif, et peut présenter des valeurs plus importantes qui rendent la méthode non valide avant correction. Il peut être observé une valeur (a) négligeable. | Enlever la valeur de la composante constante (b) à toutes les valeurs mesurées. Lorsqu'elle est négative, elle prendra donc une valeur positive. Dans l'exemple, +2 devient -2. A toutes les valeurs mesurées il est retiré 2. Dans l'exemple, la méthode est valide et la correction non nécessaire, sauf si les valeurs mesurées futures sont comparées à des seuils, dans ce cas il faut les ajuster et donc les corriger.
3-Méthode d'analyse avec un biais proportionnel (a) et un biais constant (b). |  |  | Il est observé un décalage pour les valeurs moyennes (points jaunes) des niveaux les plus élévés non négligeable. Ce décalage n'est pas identique pour les faibles niveaux, il peut être réduit ou amplifié. |  | La pente du modèle de la méthode d'analyses est différente de celle d'une méthode sans biais. Elle peut être plus faible ou plus forte. Il faut observer la valeur de la composante constante (b) pour juger si elle est négligeable ou non. Dans certaines situations les deux droites peuvent se croiser. | Enlever la valeur de la composante constante (b) à toutes les valeurs mesurées. Lorsqu'elle est négative elle prendra une valeur positive. Puis diviser le résultat obtenu par la composante proportionnelle (a). Dans l'exemple, enlever 2 à toutes les valeurs mesurées et diviser ce résultat par 0.6.
Correction d'une valeur mesurée du biais de mesure
Valeurs de la composante proportionnelle (a) et de la composante constante (b) de la modélisation du biais de mesure de la méthode d'analyse (y=ax+b)
a | b
1.0013 | 0.40312
Entrer une valeur mesurée | 18 | Utiliser la valeur corrigée avec la correction appropriée.
correction du biais proportionnel (a) |  | 17.977
correction du biais constant (b) |  | 17.5969
correction du biais proportionnel (a) et constant (b) |  | 17.5744

## Expression résultat mesure
cellules à remplir
résultats
1-Expression du résultat de mesure d'une méthode d'analyse sans biais de mesure:
entrer une valeur mesurée: | 20
Résultat de mesure (2 écritures possibles, selon GUM, JCGM100:2008)
valeur mesurée sans biais | 20 | ± | 1.0133 | Incertitude type composée
valeur mesurée sans biais | 20 | ± | 2.0267 | k = 2 | Incertitude élargie | Valeur réelle du mesurande comprise à 95 % entre: | 17.9733 | et | 22.0267
(pour information) valeur mesurée sans biais | 20 |  | 10.13% | Incertitude élargie %
2-Expression du résultat de mesure d'une méthode d'analyse présentant un biais de mesure:
Utiliser les informations ci-dessous lorsque la méthode d'analyse est corrigée du biais de mesure, c’est-à-dire lorsque les feuilles de niveau de ce classeur sont remplies avec des valeurs de validation corrigées du biais de mesure (classeur dit "corrigé").
entrer une valeur mesurée corrigée du biais de mesure : | 22
(Pour définir cette valeur corrigée à partir d'une valeur mesurée, utiliser le calcul automatique de la feuille "choix correction du biais" du classeur réalisé avec les valeurs de validation avant correction du biais de mesure)
Résultat de mesure (2 écritures possibles, selon GUM, JCGM100:2008)
valeur mesurée corrigée (de la valeur du biais a et/ou b) | 22 | ± | 1.058 | Incertitude type composée
valeur mesurée corrigée (de la valeur du biais a et/ou b) | 22 | ± | 2.116 | k = 2 | Incertitude élargie | Valeur réelle du mesurande comprise à 95 % entre: | 19.884 | et | 24.116
(pour information) valeur mesurée corrigée (de la valeur du biais a et/ou b) | 22 |  | 9.618% | Incertitude élargie %
(associer les valeurs a et b estimées sur la feuille "choix correction du biais" du classeur réalisé avec la valeurs de validation avant correction du biais de mesure)

## Discrimination et effectif mini
cellules à remplir
résultats
1-Estimation de la capacité de la méthode d'analyse à discriminer deux valeurs mesurées:
Entrer ci-dessous des valeurs mesurées sans biais. C'est à dire obtenues avec une méthode sans biais ou si obtenues avec une méthode avec biais, corrigées de ce biais de mesure.
Dans le cas d'une méthode avec un biais de mesure, réaliser cette estimation de la capacité à discriminer sur le classeur dit "corrigé", les valeurs de validation des feuilles de niveau sont corrigées du biais de mesure.
| 1ere valeur mesurée: | 18 |  |  | 2nd valeur mesurée: | 23
| incertitude type composée: | 0.96618 |  |  |  | 1.0795
|  | 10.74% |  |  |  | 9.387%
seuil de discrimination | Différence absolue entre les valeurs mesurées | Discrimination possible ?
2.8974 | 5 | oui
-> Dans le cas de comparaison de valeurs moyennes, estimation de l'effectif minimal "n" des lots expérimentaux à utiliser pour significativement détecter une différence potentielle:
Dans le cas d'une méthode avec un biais de mesure, réaliser cette estimation de "n" sur le classeur dit "corrigé", les valeurs de validation des feuilles de niveau sont corrigées du biais de mesure.
| 1ere moyenne: | 18 |  |  | 2nd moyenne | 23
| incertitude type composée: | 0.96618 |  |  |  | 1.0795
|  | 10.74% |  |  |  | 9.387%
seuil de discrimination | Différence absolue entre les valeurs mesurées | Discrimination possible ?
2.8974 | 5 | oui
[8 empty] | Effectif minimal "n" pour la comparaison de deux valeurs moyennes issues du même lot expérimental (schéma en données appariées): | 1.2895
[8 empty] | Effectif minimal "n" pour la comparaison de deux valeurs moyennes issues de deux lots expérimentaux: | 2.579
2-Estimation de la capacité de la méthode d'analyse à discriminer une valeur de seuil:
Entrer ci-dessous une valeur mesurée sans biais. C'est à dire obtenue avec une méthode sans biais ou si obtenue avec une méthode avec biais, corrigée de ce biais de mesure.
Dans le cas d'une méthode avec un biais de mesure, réaliser cette estimation de la capacité à discriminer sur le classeur dit "corrigé", les valeurs de validation des feuilles de niveau sont corrigées du biais de mesure.
| valeur mesurée: | 19.1 |  |  | valeur du seuil: | 18
| incertitude type composée: | 0.99245
10.39%
seuil de discrimination | Différence absolue entre la valeur mesurée et la valeur du seuil | Discrimination possible ?
1.9849 | 1.1 | non
-> Dans le cas d'une valeur moyenne comparée à un seuil, estimation de l'effectif minimal "n" du lot expérimental à utiliser pour significativement détecter une différence potentielle:
Dans le cas d'une méthode avec un biais de mesure, réaliser cette estimation de "n" sur le classeur dit "corrigé", les valeurs de validation des feuilles de niveau sont corrigées du biais de mesure.
| moyenne du lot expérimental | 19 |  |  | valeur du seuil | 18
| incertitude type composée: | 0.9901
|  | 10.42% |  |  |  | 9.387%
seuil de discrimination | Différence absolue entre les valeurs mesurées | Discrimination possible ?
2.8974 | 1 | oui
[8 empty] | Effectif minimal "n" pour la comparaison de la valeur moyenne d'un lot à un seuil: | 3.7644
Remarques/précisions:
L'effectif minimal est déterminé pour pallier le "défaut" de dispersion de la méthode analytique.
Cet effectif est estimé à titre indicatif, à partir de valeurs pour le niveau de confiance 1-α et de puissance 1-β fixés à 95% correspondants à des quantiles de la loi normale standardisée Z1-α et Z1-β équivalents à 1.96.
Il est nécessaire de le réévaluer en intégrant les autres sources de variablité (telle que la variabilité biologique), pour estimer l'effectif définitif du schéma expérimental d'une étude scientifique.
Cet effectif minimal peut-être remplacé par le même nombre de répétitions de valeurs mesurées à réaliser dans les cas où il n'est pas ou plus possible d'agir sur l'échantillonnage.
Lien accès article NOVAE "seuil de discrimination" et 'effectif minimal"
https://novae.hub.inrae.fr/les-articles-parus/les-n-reguliers/2019/art3-ct96-2019
3-Estimation du nombre de répétitions de mesures à réaliser, pour atteindre un intervalle de confiance (en %) souhaité de la valeur moyenne d'une valeur mesurée :
| valeur mesurée: | 20 |  | soit valeur réelle du mesurande comprise à 95% entre |  |  | 17.9733 | et | 22.0267 | soit en % | 10.13% | tel que mesurée dans les conditions de validation
| incertitude élargie: | 2.0267 |  | 2
10.13%
| intervalle de confiance à 95 % souhaité pour exprimer cette valeur mesurée moyennée: | 10 | % | soit valeur moyenne réelle du mesurande comprise à 95% entre |  |  | 18 | et | 22 | soit en % | 10% | tel que mesurée dans les conditions de répétitions de mesure estimés
| nombre de répétitions de mesure à réaliser pour atteindre cet intervalle de confiance | 1.0269

## Valeurs carte de controle
cellule à remplir
résultats
Rappel: une carte de contrôle sert à vérifier statistiquement le fonctionnement normal de la méthode d'analyse dans le temps.
Calcul des valeurs des limites à reporter sur une carte de contrôle
valeur de l'échantillon de contrôle : | 6
19.59%
valeurs à reporter
limite de contrôle supérieure | 7.7635
limite de surveillance supérieure | 7.1756
valeur de l'échantillon de contrôle | 6
limite de surveillance inférieure | 4.8244
limite de contrôle inférieure | 4.2365
Pour les méthodes d'analyse présentant un biais de mesure, les futures valeurs mesurées de l'échantillons de contrôle, seront repportées sur la carte de contrôle corrigées du biais de mesure.
Interprétation d'une carte de contrôle
3 interprétations possibles d'après la position de la valeur mesurée de l'échantillon de contrôle obtenue lors d'un dosage en routine:
Position de la valeur mesurée | Observation | Actions à réaliser
Entre les limites de surveillance | la méthode fonctionne normalement | Les valeurs mesurées des échantillons du dosage peuvent être utilisées
Entre les limites de surveillance et de contrôle | la méthode fonctionne normalement, mais est à surveiller (dérive possible) | Les valeurs mesurées des échantillons du dosage peuvent être utilisées
Au-delà des limites de contrôle | La méthode n'a pas un fonctionnement normal. Il faut identifier et traiter la cause du dysfonctionnement. | Les valeurs mesurées des échantillons du dosage ne peuvent pas être utilisées. Elles doivent être redosées lorsque la méthode d'analyse aura retrouvé un mode de fonctionnement normal, validé par la valeur de l'échantillon de contrôle.
Dans l'idéal, utiliser 3 échantillons de contrôle dont les valeurs permettent de couvrir et de vérifier le bon fonctionnement de la méthode d'analyse sur tout le domaine de validation.
Lien pour télécharger une carte de contrôle vierge:
https://qualite.intranet.inrae.fr/outils/m3-mesures-metrologie-et-validation-de-methodes

## Dossier de validation
Date de la validation (ou période):
Version de la validation:
Informations générales sur la méthode d'analyse:
nom de la méthode d'analyse:
référence du mode opératoire:
principe analytique:
matériels/instruments utilisés:
mesurande:
unité:
finalité de la mesure du mesurande:
Informations sur les conditions de validation de la méthode d'analyse:
limites d'acceptabilité (±l exprimée en %): | 30%
limite de tolérance (niveau du risque béta b) : | 80%
amplitude de la gamme étalon:
modèle de la gamme étalon:
matrice(s) biologique(s):
amplitude naturelle des valeurs à mesurer:
échantillons de validation (mrc, ajouts dosés, dilutions …):
les valeurs mesurées sont obtenues à partir de combien de répétitions techniques :
(la valeur mesurée correspond à la valeur rentrée dans une cellule des feuilles de niveau, qui peut-être une valeur mesurée simple ou la moyenne de 2, 3, voire plus, répétitions techniques)
Informations sur les résultats de la validation de la méthode d'analyse:
valeurs de référence: | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 21.6
| valide | valide | valide | valide | valide | valide | valide
| invalide | valide | valide | valide | valide | valide | valide
|  | valide | valide | valide | valide | valide | valide
validité de la méthode: | voir domaine de validité
validité de la méthode sur l'amplitude complète des valeurs cibles : | valide
limite de quantification : | 3.4186
Domaine de validité de la méthode d'analyse : | valeur basse : | 3.4186 | valeur haute : | 21.6
la méthode sur ce fichier est-elle corrigée du biais :
nom du fichier de validation de la méthode avant correction du biais:
modèle du biais de la méthode sur ce fichier (y=ax+b): | valeur de a: | 1.0013 | valeur de b: | 0.40312
modèle de l'incertitude élargie (U = constanteXpuissance): | constante: | 0.52275 | puissance: | -0.54767
Tableau de calcul pour la préparation des échantillons de validation avec ajouts dosés :
noter dans la cellule voisine l'unité pour les volumes (µl, ml …) | pg/ml |  |  | cellules à renseigner
noter dans la cellule voisine l'unité pour les teneurs (ng/ml, mg/l …) | pg/ml
nb de séries prévues dans le plan de validation | 4 |  |  | valeurs à utiliser
nb de répétitions prévues dans le plan de validation | 3
volume de la prise d'essai des échantillons dans le dosage à valider | 50 | 0
volume théorique d'échantillon de validation dopé nécessaire pour un niveau pour l'ensemble de la validation | 600 | 0
% mini de matrice à conserver suite à l'ajout de surcharge (= dilution mini de l'échantillon surchargé) | 50 | %
|  | niveau 0 surcharge (à réaliser obligatoirement) | niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4 | niveau 5 | niveau 6 | niveau 7 | volume total nécessaire d'échantillon de validation avant surcharge
noter le volume réel d'échantillon dopé à préparer par niveau (d'après volume théorique à majorer) en | pg/ml | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
volume d'échantillon de validation à utiliser par niveau en | pg/ml | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | pg/ml
volume de solution de dopage à ajouter en | pg/ml | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
concentration de la solution de dopage par niveau en | pg/ml | 0 | 20 | 50 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
valeur de l'ajout en | pg/ml | 0 | 10 | 25 | 50

## LOQ
Calcul des limites de quantification
Niveau | A | B | C | D | E | F | G | 1
Valeur de référence | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 21.6
Valeur basse intervalle tolérance | 1.32 | 3.3299 | 5.0595 | 7.0669 | 8.7248 | 10.598 | 20.0238
Valeur haute intervalle tolérance | 2.68 | 4.6201 | 6.7905 | 9.3831 | 11.2252 | 13.352 | 24.0262
Limite d'acceptabilité basse | 1.12 | 2.52 | 3.92 | 5.32 | 6.72 | 8.12 | 15.12
Limite d'acceptabilité haute | 2.08 | 4.68 | 7.28 | 9.88 | 12.48 | 15.08 | 28.08
LOQ - Intersection basse
t1 | 1.0049 | 0.8648 | 1.0037 | 0.82891 | 0.93663 | 0.94258
a1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
t0 | -0.28795 | 0.21659 | -0.5615 | 0.76719 | -0.26689 | -0.33586
a0 | -2.2204e-16 | 4.4409e-16 | 0 | -1.7764e-15 | 2.6645e-15 | 1.7764e-15
Valeurs possibles de LOQ | 0.94427 | -1.3143 | 1.8486 | -5.9512 | 1.1279 | 1.3845 | ND
LOQ - Intersection haute
t1 | 0.97005 | 1.0852 | 1.2963 | 0.92109 | 1.0634 | 1.0674
a1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
t0 | 1.128 | 0.71341 | -0.4685 | 2.3828 | 1.0169 | 0.96986
a0 | -4.4409e-16 | 1.7764e-15 | 8.8818e-16 | -5.3291e-15 | 1.7764e-15 | 0
Valeurs possibles de LOQ | 3.4186 | 3.3213 | -125.1807 | 6.2885 | 4.2974 | 4.1701 | ND
Sélectionner la valeur la plus plausible de LOQ
| non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
| valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
| non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
| valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
nd
nd | 3.4186
dernière valeur à conserver basse | #N/A
dernière valeur à conserver haute | 3.4186
| $B$27 |  | nd
| $C$28 |  | 3.4186
| Aucune |  | #REF!
| $C$28 |  | 3.4186
LOQ | 3.4186
#REF!
Limite haute domaine de validité
| valide | valide | valide | valide | valide | valide
| valide | valide | valide | valide | valide | valide
| 0.94427 | -1.3143 | 1.8486 | -5.9512 | 1.1279 | 1.3845
| 3.4186 | 3.3213 | -125.1807 | 6.2885 | 4.2974 | 4.1701
1.3845
4.1701
| non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
| non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
| non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
| $B$62 |  | 0
| Aucune cellule non valide |  | #REF!
| non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
| $B$68 |  | 0
| Aucune cellule non valide |  | #REF!
limite haute domaine validité | #REF!
dernière valeur de cible | 21.6
| non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide
| non valide | non valide | non valide | non valide | non valide | non valide

## Texte (hidden)
Mode d'emploi | Warning
Avant d'utiliser ce classeur, en faire une copie. | Before using this workbook, make a copy.
Ces feuilles de calcul sont libres d'emploi, pour aider à mettre en œuvre la méthode du profil d'exactitude. | This workbook is free of use.
Elles ne sont fournies qu'à titre indicatif et sans garantie. | It is provided in order to help implementing the accuracy profile method.
L'auteur décline toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou en cas d'un usage inapproprié. | The author refuses to accept any responsibility for an incorrect use of these worksheets and gives no guarantee on the correctness of obtained results.
Afin d'améliorer ce programme, merci de signaler toute erreur à max.feinberg@orange.fr en indiquant le nom de la feuille, la cellule erronée et la nouvelle formule. | In order to improve this program, please report any error to max.feinberg@orange.fr.
Procédure | User's manual
1) Remplir chaque feuille Niveau (noté de A à G) avec les données obtenues par prédiction inverse. | 1) Fill as much as necessary level sheet (named A to G) with your data in appropriate cells.
Pour cela utiliser les cases dont le fond est blanc, elles ne sont pas protégées. Si elles contiennent déjà des données, les effacer au préalable. | for this, use white cells. They are not protected. If they already contain data, previously delete it.
Respecter la disposition Jour/Répétition prévue des données. | Do not change the layout of the sheet Series/Duplicates and change no names
Le plan d'expérience est limité à 7 niveaux, 20 séries/niveau et 5 répétitions/ série | Experimental design is limited: 7 levels, 20 series/level and 5 replicates/series.
2) Pour chaque niveau, saisir la valeur de référence dans la case "Valeur de référence" | 2) Fill target value of each level sheet in the appropriate cell.
4) Dans la feuille "Bilan", saisir une valeur pour la proportion bêta et pour la limite d'acceptabilité. | 3) In sheet "Bilan", input the values for the probability beta and the limits of acceptability.
Ces valeurs peuvent être modifiées de façon interactive. | These values can be interactively modified.
4) Le graphique n'est pas protégé et peut être modifié manuellement en fonction du nombre de niveaux. | 4) The graphic is not protected and its presentation can be modified.
Pour le profil d'exactitude, les données à sélectionner sont en bleu. | Data to be selected for the accuracy profile are in blue and uncertainty in green.
Profil d'exactitude | Accuracy profile
Enter la probabilité bêta en % | Probability for TI (beta)
Entrer la limite d'acceptabilité en % | Acceptability limit
Niveaux | Levels
Valeur cible | Target value
Moyenne niveau | Average of the level
Écart-type de répétabilité (sr) | Std. deviation of repeatability (sr)
Écart-type de fidélité intermédiaire (sFI) | Std. deviation of intermediate precision (sP)
Nombre de degrés liberté | Number of degrees of freedom
Facteur de couverture | Coverage factor (kM)
Écart-type du IT (sIT) | Standard deviation of TI (sTI)
Valeur basse tolérance | Lower limit TI
Valeur haute tolérance | Upper limit TI
Biais (%) | Bias (%)
Exactitude (%) | Accuracy (%)
Valeur cible | Target value
Taux de recouvrement (%) | Recovery yield (%)
Limite basse tolérance (%) | Lower limit TI (%)
Limite haute tolérance (%) | Upper limit TI (%)
Limite d'acceptabilité basse | Lower acceptability limit
Limite d'acceptabilité haute | Upper acceptability limit
Incertitude | Uncertainty
Coefficients de la fonction d'incertitude élargie relative | Coefficients of relative expanded uncertainty function
Puissance | Power
Constante | Constant
Entrez une concentration | Input concentration
Incertitude relative élargie | Relative expanded uncertainty
Niveau | Level
Valeur de référence | Target value
Série (Jour) 01 | Series (Day) 01
Série (Jour) 02 | Series (Day) 02
Série (Jour) 03 | Series (Day) 03
Série (Jour) 04 | Series (Day) 04
Série (Jour) 05 | Series (Day) 05
Série (Jour) 06 | Series (Day) 06
Série (Jour) 07 | Series (Day) 07
Série (Jour) 08 | Series (Day) 08
Série (Jour) 09 | Series (Day) 09
Série (Jour) 10 | Series (Day) 10
Série (Jour) 11 | Series (Day) 11
Série (Jour) 12 | Series (Day) 12
Série (Jour) 13 | Series (Day) 13
Série (Jour) 14 | Series (Day) 14
Série (Jour) 15 | Series (Day) 15
Série (Jour) 16 | Series (Day) 16
Série (Jour) 17 | Series (Day) 17
Série (Jour) 18 | Series (Day) 18
Série (Jour) 19 | Series (Day) 19
Série (Jour) 20 | Series (Day) 20
Résultats généraux | Global results
Nombre de séries (I) | Number of series (I)
Nombre de mesures (IJ) | Number of measures (IJ)
Nombre de répétitions (J) | Number of replicates (J)
SCE résiduelle | Within-series sum of squares
SCE totale | Total sum of squares
SCE inter-séries | Between-series sum of squares
Valeur intermédiaire de s²L | Intermediary coefficient for s²L
Variance de répétabilité (s²r) | Variance of repeatability (s²r)
Variance inter-séries (s²L) | Variance between-series (s²B)
Variance de fidélité (s²FI) | Variance of inter. precision (s²P)
Fidélité | Precision
Moyenne niveau | Average of the level
Écart-type de répétabilité (sr) | Std. deviation of repeatability (sr)
Écart-type inter-séries (sL) | Std. deviation between-series (sB)
Écart-type de fidélité (sFI) | Std. deviation of inter. precision (sP)
Justesse | Trueness
Biais relatif (%) | Relative bias (%)
Intervalle de tolérance (IT) | Tolerance interval (TI)
Rapport des variances (R) | Variance ratio (A)
Coefficient B² | Coefficient B²
Nombre de mesures corrigé (Ne) | Corrected number of measures (Ne)
Nombre de degrés liberté | Number of degrees of freedom
Probabilité tolérance (bêta) | Probability for TI (beta)
t Student bas | t Student low
t Student haut | t Student high
Facteur de couverture (ktol) | Coverage factor (kM)
Écart-type du IT (sIT) | Standard deviation of TI (sTI)
Valeur basse intervalle tolérance | Lower limit TI
Valeur haute intervalle tolérance | Upper limit TI
Incertitude | Uncertainty
Incertitude-type composée | Composite standard uncertainty
Incertitude étendue | Expanded uncertainty
Incertitude relative (%) | Relative uncertainty (%)
Limite basse incertitude relative (%) | Lower limit of relative uncertainty
Limite haute incertitude relative (%) | Upper limit of relative uncertainty
LOQ - Intersection basse | LOQ - Lower intercept
Valeurs possibles de LOQ | Possible values for LOQ
LOQ - Intersection haute | LOQ - Upper intercept
Valeurs possibles de LOQ | Possible values for LOQ
Graphique du profil d'exactitude : sélectionner les cellules bleues non vides | Graphics of accuracy profile : select not empty blue cells
Graphique du profil d'incertitude : sélectionner les cellules vertes non vides | Graphics of accuracy profile : select not empty green cells
Sélectionner la valeur la plus plausible de LOQ | Select most likely value of LOQ